- 项目需求

一、项目概况：

为大力推进实验教学体系、实验教学方法与手段的创新，全面提高实验实训的教学水平和人才培养质量，生理学、生物化学、遗传学实验室计划购置实验实训设备，要求设备稳定性好、可靠性强和环境适用性广，设备提供公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通 PCR仪 | - 模块形式：96孔，0.2ml 可变温加热模块。 - PCR体积范围：1~100μl。 - 加热模块温度范围：10℃(区间5℃，3个变温区域) - 温度准确度：±0.25℃（35-99.9℃）。 - 模块变温速率：4℃/秒。 - 样品变温速率：3℃/秒。 - 温度范围：0-100.0℃。 - 温度一致性：<0.5℃（达到95℃后30秒）。 | 1 | 台 |
| 2 | 教师用移液器套装(进口、含移液器支架) | - 量程范围0.1-2.5 µl； 容量0.25 µl时，不准确度*1±12.0%，不精确度*1≤ 6.0%。 - 量程范围0.5-10 µl； 容量1 µl时，不准确度*1±2.5%， 不精确度*1≤ 1.8%。 - 量程范围2.0-20 µl；容量2 µl时，不准确度*1±5%，不精确度*1≤ 1.5%。 - 量程范围10-100 µl；容量10µl时，不准确度*1±3% ，不精确度*1≤ 1%。 - 量程范围20-200 µl；容量20µl时，不准确度*1±2.5%，不 精确度*1≤ 0.7%。 - 量程范围100-1000 µl；容量100µl时，不准确度*1±3% ，不精确度*1≤ 0.6%。 - 移液器同品牌配套支架。 | 2 | 套 |
| 3 | 酶标仪 | - 检测模式：吸收光。 - 读取模式：终点法，动力学，线性孔扫描，可使用单波长和双波长。 - 支持孔板类型：96孔板读取速度，6-10秒（单波长快速模式），10-14秒（单波长常规模式）。 - 波长范围：340-850nm。 - 检测范围：0-4.0OD。 - 准确度：± 1% ± 0.010 OD from 0.0 to 2.5 OD；± 2% ± 0.010 OD from 2.5 to 3.5 OD；线性:± 1% from 0.0 to 2.5 OD；± 2% from 2.5 to 3.5 OD；重复性:± 0.5% ± 0.005 from 0.0 to 2.5 OD；± 1.5% ± 0.005 from 2.5 to 3.5 OD；± 2.5% ± 0.005 from 3.5 to 4.0 OD。 - 滤光片配置：340，405， 450， 490， 620 nm。 - 震荡功能：线性震荡，速度可调。 - 数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出。 - 配套电脑（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB口）1台。操作软件：酶标仪原厂操作软件。 | 1 | 台 |
| 4 | 微量高速离心机 | - 最大g-值：21,100 。 - 最大RPM：14,800 。 - 时间设定范围 : 1 分钟 - 99 分钟，1 分钟步进。 - 转头：24 x 1.5/2.0 mL，带防生物污染盖 ；PCR 8 x 8PCR排管转头，带拧盖。 | 1 | 台 |
| 5 | 微量高速离心机 | - 最大g-值：21,100 。 - 最大RPM：14,800 。 - 时间设定范围 : 1 分钟 - 99 分钟，1 分钟步进。 - 温度设定范围：从-9℃ 到+40℃，1℃ 步进(冷冻型)。 - 转头：24 x 1.5/2.0 mL，带防生物污染盖 ；PCR 8 x 8PCR排管转头，带拧盖。 | 1 | 台 |
| 6 | 0.001g精密天平 | 1、自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，稳定指示符号，超载/欠载屏幕提示，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准，自动去皮。 ★2、校准方式：内校。 3、秤量 220 g，可读性 1 mg。 4、线性误差（典型值）± 0.002 g。 5、小称量值（USP, 0.1%，典型值) 2 g。 6、重复性（典型值） 1 mg。 7、稳定时间0～2 s。 | 2 | 台 |
| 7 | 精密酸度计 | - 电极性能提醒功能和电极标定提醒功能。 - 符合GLP规范的测量信息，可追溯信息更完整，最大存储量500套；可显示测量值、温度值、电极斜率、等电位点值、测量模式、操作日期和时间。 - 自动温度补偿、自动校准、自动识别至少5种缓冲溶液，3点校准。 - 至少3个等电位点可选。 - 温度测量范围 ：-5.0-105.0℃；稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h；温度误差 ：±0.3℃±1个字；MV误差 ：±0.1%FS；PH误差 ：±0.01PH；温度精度 ：0.1℃；mv精度 ：1mv；ph精度 ：0.01PH；测量范围 ：-1800-1800mv；测量范围 ：0.00-14.00PH。 | 1 | 台 |
| 8 | 精密酸度计 | - 电源电压 ：4节5号碱性电池。 - 校准点 ：1-2点。 - 温度精度 ：0.1。 - 温度补偿方式 ：手动-自动温度补偿功能。 - 温度测量范围 ：-5.0-105.0℃；稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h；温度误差 ：±0.3℃；MV误差 ：±0.1%FS；PH误差 ：±0.01PH；温度精度 ：0.1℃；mv精度 ：1mv；ph精度 ：0.01PH；温度范围 ：-5.0~105.0℃；测量范围 ：-1800-1800mv；测量范围 ：0.00-14.00PH。 | 1 | 台 |
| 9 | 台式高速冷冻离心机 | 1、最高转速≥17000rpm，最大离心力≥30000×g。 2、最大离心容量≥4 x 145 mL。 3、驱动系统：无碳刷直驱感应电机。 4、运行时间控制：0-9 小时 59 分钟 ；并具有瞬时离心及连续离心方式。 5、温度控制范围：-10℃到40℃。 6、转头具有按钮式自锁系统，无需辅助工具，快速实现转头更换和安全锁定。 7、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护。 8、转头配置：24×1.5/2.0ml角转头带防污染密封盖；水平转头，50ml圆底吊篮，配50ml尖底离心管适配器和5/7ml采血管适配器。 | 1 | 台 |
| 10 | 通用台式离心机 | 1、最高转速≥16000rpm，最大离心力≥24300×g。 2、最大离心容量≥4 x 145 mL。 3、驱动系统：无碳刷直驱感应电机。 4、运行时间控制：0-9 小时 59 分钟 ；并具有瞬时离心及连续离心方式。 5、离心50ml尖底管离心力可达10100×g，离心2ml微量离心管离心力可达24300×g。 6、转头具有按钮式自锁系统，无需辅助工具，快速实现转头更换和安全锁定。 7、水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖，单手操作即可密封，无需旋盖及搭扣，可戴手套操作。 8、控制系统：微处理器控制，高清晰背光显示屏，便于观察实验参数。 9、转头配置：①水平转头，50ml圆底吊篮，配50ml尖底离心管适配器、15ml尖底离心管适配器、5/7ml采血管适配器；②酶标板转头，配载架。 | 2 | 台 |
| 11 | 超微量紫外可见分光光度计（核心产品） | - 最小上样体积：1ul - ★检测下限至少： 2ng/ul（dsDNA）； 0.06mg/ml（BSA）；0.03mg/ml（IgG）。检测上限至少： 25,000ng/ul（dsDNA）；800mg/ml（BSA）；400mg/ml（IgG）。 - 检测重复性：至少0.002A(1.0mm光程) 或1%CV。 - 波长范围：至少支持190－800nm连续波长全光谱分析，波长精度：至少±1nm。 - 光吸收范围：基座至少满足0－550A（10mm光路径）。 - 光吸收准确度：至少3%(at 0.97A at 302nm)。 - 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)。 - 光路径：内含至少5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不应曝露在外部环境中，避免受影响。 - 光源：氙闪灯，检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器。 - 显示器：应具备高分辨率彩色触摸显示屏，用于实验操作。 | 1 | 台 |

第二项、质量和服务要求

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货时间及要求：

合同签订后45历日内供货安装调试培训完毕（供应商可提供更快的供货安装期）

3、质保期及服务要求；

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少3年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费同样品牌、规格或更高的部件及时更换到位，确保采购人正常使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的一切风险和费用由中标人承担。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4、验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。验收不合格的，中标人应无条件调换，直至合格为止，由此造成的一切损失由中标人自行承担。