- 采购需求及参数要求

- 一、项目概况：

因科研和教学需求，需采购一套纳米粒度及Zeta电位分析仪，可用于测量粒度大小以及分布（研究高聚物分子自组装的形成及其尺寸、胶体体系的动力学特征、体系生长研究、体系分散聚集等行为研究），可用于表征颗粒表面的带电特征测量Zeta电位（评估各种分散体系的稳定性、可用于表征颗粒表面的带电特征、分散体系的界面动电电位等）。纳米粒度与Zeta电位分析仪在化工、化学、环境、制药、材料、造纸、食品、能源、地质、生命科学等领域都具有广泛的用途；全自动生化分析仪，主要功能能够全自动快速开展动物常规生化项目的检测，如肝功能、肾功能、血糖、血脂等项目的检测，标配电解质模块，满足实验室的需求，为进一步满足教学和科研及为社会服务的要求，追赶国际国内前沿技术，特需购置本项目设备，可提高本科生、研究生的教学质量，满足教师科研工作及实验室需要，还可直接服务于区域经济建设。

二、主要技术参数：

| 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | ★1.1激光器：半导体红光激光器，功率大于35mW 1.2检测器：高灵敏度雪崩型二极管（APD） 1.3温控：-5-100℃，±0.1℃ 1.4光路：全光纤结构设计 1.5 GPC在线检测器功能：可作为在线检测器与GPC/SEC链接，并通过光强和粒径监测聚集过程。 2. Zeta电位测量部分： 2.1测量方法：使用硬件PALS相位分析光散射技术进行测量，提供原始相位谱图； ★2.2电泳测量适用粒度范围：0.001-100 μm 2.3电导率范围：0-20 S/m 2.4电泳迁移率范围：10 -11-10 -7 m2 /V.s 2.5 pH值适用范围：2-12 2.6 Zeta电位测量电极：耐腐蚀电极，非耗材。可同时适用于水相及有机相体系，避免电渗运动的影响，易于彻底清洗，避免交叉污染 2.7 可升级膜表面电位测量功能，用于测量薄膜表面电位 ★2.8软件：同时提供Zeta电位ELS分析软件、PALS 方法分析软件 3. 粒度测量部分： 3.1原理：动态光散射原理 3.2粒度测量范围：0.3nm-10μm 3.3典型精度：≤1％； 3.4软件：软件提供测试过程光强实时变化图，并提供灰尘过滤（dust filter)功能；软件为开放式软件，可在任意其它电脑上安装，原始数据可导出到其它电脑上进行后续分析处理，提供NNLS、CONTIN、Lognomal蛋白质与聚合物分析模型。 ★4.1 通过对探测颗粒均方位移（MSD）的分析，可确定复杂流体的流变学特性：粘度、弹性模量G'以及粘性模量G''，进行低粘性、弱结构及高应变敏感样品的粘弹性表征 | 1 | 套 |
| 全自动生化分析仪 | ★1、检测参数：能提供≥39个检测项目，标配电解质模块，具有乳酸、胆汁酸、果糖胺、尿液中的尿蛋白和尿肌酐、苯巴比妥等重要血生化指标和总甲状腺素、孕酮等内分泌项目，电解质项目不少于4个（Na、K、Cl、Na/K）。 2、检测原理：反射光度检测法 ★3、使用多层膜干化学技术，且多层膜中含有过滤层，可消除溶血、脂血、黄疸对化学反应的影响。 4、试剂耗材：提供专利性专用单项试剂片和套组两种方式。每片试剂片采用独立锡箔纸包装。 ★5、内置离心机：仪器内置12,000转高速离心机，全血可直接上样。 ★6、仪器内部数据库提供不少于39种不同年龄不同种属动物的正常参考值：小鼠、大鼠、兔子、猴子、豚鼠、迷你猪、骆马、绵羊、山羊、猪、犬、猫、马、貂、牛、鸟禽类、蜥蝪、蛇、龟等。 7、专利性定标技术：仪器试剂出厂前已定标，测试前不需标准品进行定标。 8、样本类型：可检测血清、血浆、尿液和肝素锂抗凝的全血。 9、样本量：血清≤10ul/生化项目; 全血≤700ul/样本。 10、试剂保存及效期：冷冻或冷藏，未开封试剂片有效期≥12个月。 11、操作界面：动物专用分析软件，具备动物种属、样本类型、稀释模式选项，中英文自由切换。 12、提供三种稀释模式：自动、手动、尿液UPC模式 13、质量证书: 提供ISO9001：2015和ISO14001:2015认证证书 | 1 | 套 |

三、服务要求及质量保障：

（一）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由投标供应商工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至用户熟练操作。

（二）须提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

（三）质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由投标供应商进行免费更换。对于采购人的服务通知，投标供应商必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，投标供应商工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，投标供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

四、交货期、交货方式及交货地点

（一）所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

（二）供货方式、时间及地点要求：

合同签订后120日历天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点并安装、调试完毕。

(三）验收方法及验收标准：

1.货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。

2.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求保证本设备终身的后续售后服务，提供后续终身免费软件升级，终身保证本设备的备件及耗材供应。

进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

五、货款支付

项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待完成合同规定服务事项及质保结束后一次性无息付清。

六、其他要求

（一）制订项目实施方案

投标供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

（二）制订项目的验收方案

投标供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管控，并成立验收小组，对包括产品进场、安装过程、调试等实施验收并进行全过程记录，以及收集整理包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保本项目达到投标人的各项响应承诺要求。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

（三）制订项目培训方案

投标供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程，且承诺维修工程师首次安装培训时间不少于2个工作日，不少于10人次，能保证使用单位能熟练操作和正常诊断及使用。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。应做到培训计划内容编写充分完善，方案完整全面、科学可行，并有针对性。

（四）制订项目售后服务方案

投标供应商需响应招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实完整、科学合理、售后应答及时、具备针对性、切实可行。

（五）报价要求

- 投标供应商应当根据采购项目的要求按人民币报价。该项目已按规定办理进口产品采购审核备案有关手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。投标报价所涉及的各项费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费及其他全部费用的总和）由中标人自行结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

- 七、采购需求其他相关要求及说明

1.为落实政府采购政策需满足的要求；

本项目落实政府采购促进中小企业发展政策、促进残疾人就业等政府采购政策。

2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；采购标的的其他技术、服务等要求：采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

略，详见采购需求（技术规格等）的主要要求。采购文件中的采购需求为主要要求或最低要求。投标人所供产品应当符合国家法律法规规定（强制性标准、财政部门有关规定等）以及招标文件的要求。如招标文件未明确的，应当符合行业标准、地方标准（江苏）等有关标准规范。在合同履行过程中，如有新的国家规定或标准规范出台的，投标人应确保所供产品符合新的规定或标准规范（因此而增加的费用与风险由投标人承担）。

携手阳光所代理的政府采购项目中如涉及商品包装和快递包装的，必须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。如投标人提供产品及相关快递服务的包装未达到其标准的，采购人有权拒收（视为履约验收不合格）。

3.采购标的的验收标准；

采购人应当准时交货。投标人所供货物应当是全新的、原包装未拆封的产品。投标人所供产品应当符合设备本身的规格、技术条件及投标人承诺的其它指标；产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒收；

采购人将根据招标文件的相关要求、投标人的投标文件（含承诺）以及采购项目的具体情况织项目验收。投标人应当确保一次性通过验收，如投标人未能一次性通过验收的，后期所产生任何费用（验收费等）及相关损失均由投标人承担（赔偿）。

如投标人逾期交货（超过交货期，含此期间没有通过采购人验收的）、提供不符合招标文件规定的产品、出现与投标文件（含承诺）不一致等情形的（未达到采购人验收要求的），采购人有权单方面解除合同（视为投标人不履约合同），投标人须承担由此对采购人造成的损失。

- 八、特别说明

投标供应商应当充分了解采购人的采购需求以及需实现的功能或者目标等相关事宜。如采购人的采购需求存在描述不完整、表述不规范、含义不准确等情形的（未能达到法律规定明确的要求），投标人须在投标人须知规定的时间内，以电子邮件方式向携手阳光公司提出询问或要求进行澄清（以便采购人及时校正）。逾期视为投标人对采购人的采购需求无任何异议，并自愿一切以采购人理解、解释为准。